Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń.

1. Przeglądy, konserwacja, ocena stanu technicznego urządzeń objętych niniejszą umową,

wykonywane będą w miejscu użytkowania tych urządzeń.

2. W przypadku braku lub zmiany daty przeglądu technicznego w Pakietach, Zamawiający

powiadomi o terminie wykonania przeglądu technicznego z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu będzie zawarty

w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do:

a)  wykonywania okresowych przeglądów techniczno-eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami      producenta urządzenia/urządzeń,

b)  potwierdzania terminów przeglądów ustalonych w harmonogramie, o którym mowa

w § 2. I.ust.2 i 3 niniejszej umowy,

c)  uzgadniania z Zamawiającym terminów wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej

umowy, w celu udostępnienia urządzenia/urządzeń przez personel Zamawiającego                             i podpisania przez personel Zamawiającego Karty Pracy  po wykonaniu usługi,

d)  konserwacji urządzeń oraz inspekcji zużycia poszczególnych części /elementów/ urządzeń,

w tym wymiany zużytych części /elementów,

e)  diagnozowania błędów w funkcjonowaniu urządzenia /urządzeń,

f)   usuwania drobnych usterek urządzenia/urządzeń/,

g)  dostawy i wymiany materiałów oraz części /elementów/ urządzenia /urządzeń zgodnie

z procedurami zalecanymi przez producenta,

h)  sprawdzenia funkcjonowania urządzenia/urządzeń, i jego /ich/ gotowości do pracy,

bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego oraz sprawdzenia wartości pomiarowych

i aplikacyjnych aparatury,

i)  przeprowadzenia czynności kalibrujących i korygujących,

j)  wykonywania zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania systemowego

i aplikacyjnego urządzenia /urządzeń/

k) wydawania orzeczeń technicznych dla urządzenia/urządzeń szczególnie, gdy urządzenie/

urządzenia kwalifikują się do kasacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez      Zamawiającego,

5. Wykonawca jest zobowiązany ponadto :

a)  wykonywać czynności przeglądowo-konserwacyjne  z należytą starannością, zgodnie             z właściwościami urządzenia/urządzeń/objętych przedmiotem niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami, standardami i normami,

b) używać do przeglądów, konserwacji  tylko części i materiały fabrycznie nowe i dopuszczone

do obrotu, spełniające wymagane przez producenta parametry oraz zgodne                                     z obowiązującymi w stosunku do nich normami i przepisami.

c) utylizować lub zagospodarować - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – wszelkie

odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy (tj. zużyte i wymienione części     zamienne, podzespoły akumulatory, obudowy itp.).

- w przypadku wyłączenia z użytkowania naprawianego aparatu (sprzętu, urządzenia)

do umieszczenia na danym aparacie (sprzęcie, urządzeniu) czytelnej informacji

„ UWAGA !!!  Urządzenie niesprawne – nie używać”.

6. W szczególnych przypadkach, gdy przegląd techniczny nie może się odbyć w siedzibie

Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych w siedzibie

Wykonawcy, koszt przesyłki urządzenia, wraz z ubezpieczeniem sprzętu medycznego

po stronie Wykonawcy.

7. W pakiecie nr 8 Zamawiający wymaga wykonania poniższych czynności podczas przeglądów    respiratora Elisa 600 prod. Löwenstein Medical:

a) Wizualna kontrola stanu technicznego urządzenia.

b) Przegląd bezpieczeństwa technicznego,

c) Wymiana filtrów i uszczelnień/ uszczelek,

d) Wymiana membran i uszczelnień panelu zastawek,

e) Kalibracja czujnika O2,

f) Wymiana akumulatora dla poz. 4-8 ( 5 szt.),

g) Kontrola parametrów,

h) Wykonanie testu bezpieczeństwa prądowego zgodnie z normą EN 62353.

i) Wydanie decyzji aparat sprawny/niesprawny.

j) Ustalenie daty następnego przeglądu.

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy autoryzacji producenta lub  posiadania w zasobach   Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń objętych w pakietach numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20 przedmiotowego zapytania ofertowego. W przypadku pozostałych pakietów warunek ten nie jest wymagany, jednakże Zamawiający wymaga posiadania w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających aktualny ważny certyfikat SEP do 1 kV.  oraz  posiadania niezbędnego zaplecza technicznego potrzebnego do wykonania przeglądów technicznych we wszystkich pakietach zgodnie z zaleceniami producenta.

9. Przy przeglądzie technicznym sprzętów należących do SP ZOZ Miejskiego Szpitala   Zespolonego w Częstochowie każdorazowo jest wymagana obecność pracownika Działu Technicznego po wcześniejszym ustaleniu godziny przejazdu serwisanta wykonującego przegląd techniczny.

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

- Dokument potwierdzający autoryzację producenta bądź certyfikat poświadczający   przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń objętych w pakietach numer:                 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20.

- Certyfikat SEP do 1 kV dla pracowników wykonujących przeglądy techniczne – dotyczy   wszystkich pakietów.

- Oświadczenie – załącznik nr 3 – dla wszystkich pakietów.

- Wypełniony formularz oferty.

- Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy.